Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.02.2018 r.
   Załącznik nr 1 do Umowy  z dnia ………………...2018  r.
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Część 1 A

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
KOLONOSKOP					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Wideokolonoskop / 1.Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm / 2.Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm / 3.Kanał roboczy – 3,7 mm / 4.Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm 5.Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o / 6.Pole widzenia – 140o / 7.Kanał irygacyjny Water Jet / 8.Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 / 9.Długość sondy roboczej – 1680 mm / 10. Kolonoskop kompatybilny z posiadanym przez pracownię torem wizyjnym Exera II. / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 24 miesiące, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy

Część 2 B

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
DIATERMIA					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Lp. Opis parametru Parametr wymagany / Dane techniczne / 1 Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. TAK / 2 Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. TAK / 3 Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% TAK / 4 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. TAK / 5 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. TAK / 6 Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. TAK / 7 Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. TAK / 8 Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. TAK / 9 Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. TAK / 10 Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” TAK / 11 Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna TAK / 12 Komunikacja w języku polskim. TAK / 13 System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. TAK / 14 Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. TAK / 15 Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: / 1 dla narzędzi argonowych / 1 dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. TAK / 16 Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia). TAK / 17 Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. TAK / 18 Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. TAK / 19 Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. TAK / 20 Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. TAK / 21 Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. TAK / 22 Instrukcja w języku polskim. TAK / PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA / 1 Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. TAK / 2 Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia TAK / 3 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. TAK / 4 Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. TAK / 5 Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. TAK / 6 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. TAK / 7 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. TAK / 8 Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych TAK / 9 Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej TAK / 10 Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W TAK / 11 Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna TAK / 12 Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. TAK / 13 Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. TAK / 14 Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. TAK / 15 Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. TAK / 16 Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. TAK / 17 Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. TAK / 18 Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem TAK / WYPOSAŻENIE / 1 Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. TAK / 2 Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt. TAK / 3 Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. TAK / 4 Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. TAK / 5 Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 2 szt. TAK / 6 Wielorazowy kabel monopolarny do podłączenia narzędzi endoskopowych dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. TAK / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 36 miesięcy, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer używany przez serwis główny producenta/dostawcy) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy