Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.12.2017 r.
   Załącznik nr 1 do Umowy  z dnia ………………...2017  r.
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Część 1 A

Część 1
Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
LAPAROSKOP					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI					WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Narzędzia laparoskopowe / Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: / Mata silikonowa. Wkład z uchwytami, wymiary 550x255x230, kompatybilny ze sterylizacją parową. – 2 szt Igła Veress'a , długość 120 mm. – 2 szt Tuba trokara, 5,5x80mm , z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym , wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana.- 4 szt Ostrze trokara 5,5x80mm trójkątna końcówka- 4szt. Uszczelka typu kapturek , do tuby trokara o średnicy 5,5mm ( oraz redukcji) , czerwone , (10 szt w opakowaniu )– 8 opakowań. Wewnętrzny zawór silikonowy , do tuby trokara 3,5mm i 5,5 mm, przeźroczysty , (10 szt w opakowaniu) – 8 opakowań. Tuba trokara 11x80 mm , z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym , wewnętrzna uszczelka klapkowa kaniula gwintowana , izolowana – 3 szt. Ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka- 3 szt. Tuba redukcyjna , nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm – 2 szt. Zapasowy zawór klapkowy , do tuby trokara 11mm,( 10 szt w opakowaniu) – 6 opakowań . Uszczelka typu kapturek , do tuby trokara o średnicy 11 mm ( oraz redukcji) niebieskie,( 10 szt w opakowaniu) – 6 opakowań. Tuba trokara 11x80 mm , z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym , wewnętrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana , izolowana- 1 szt . Ostrze trokara 11x80 mm , stożkowa końcówka.- 1 szt Uchwty do tuby ssąco - płuczącej z dźwignią- 2 szt . Zapasowy wkład do uchwytu (rączki) tuby ssąco-płuczacej o 8mm kanale ssącym.- 2 szt. Tuba ssąco - płucząca o średnicy 5,3mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu- 2 szt. Kleszczyki chwytające atraumatyczne , z okienkiem i prześwitem dającym efekt pincety , średnica 5mm , długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16mm , trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmainę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy ,rączka bez zamka- 4 szt. Uszczelka 2,2mm do uchwytu narzędzia , (10 szt w opakowaniu)- 5 opakowań . Uszczelka przycisku zwalniającego do płaszcza narzędzia, (10 szt w opakowaniu)- 5 opakowań. Pierścień uszczelniający zapasowy , do płaszcza , (20 szt w opakowaniu) – 5 opakowań . Nożyczki typu Matzenbaum , średnica 5mm , długość 330 mm , długość ramion końcówki tnącej 19mm , trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym , rączka z przyłączem monopolarnym , bez zamka ) , składnie na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st, rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę uchwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy. – 2 szt Kleszczyki preparacyjne typu Maryland , średnica 5mm , długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 21mm , trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy ,bez zamka.- 2 szt. Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny) , średnica 5mm, długość 330mm , trwałe , ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym.- 2 szt Kabel monopolarny do narzędzi ,wtyk 4mm (bananowy) długość 3,5m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter.- 1 szt Kleszczyki chwytające typu Johann z okienkiem ,średnica 5mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 24mm, trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy ,raczka z zamkiem.- 1 szt Kleszczyki chwytające ,średnica 5mm, długość 330 mm, długość końcówki chwytającej 28mm z zębami 2/3, jedna bransza ruchoma , trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy ,raczka z zamkiem.- 1 szt. Kabel monopolarny do narzędzi ,wtyk 8mm , długość 3,5m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter.- 1 szt Kleszczyki chwytające bipolarne typu Johann , średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5mm ,trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy ,rączka bez zamka.- 1 szt Kleszczyki chwytające bipolarne, typu pęseta , średnica 5mm, długość 330 mm , długość ramion końcówki chwytającej 17,2 mm,trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokretło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy.- 1 szt. Kleszczyki chwytające typu klincz- mocno chwytające , średnica 5mm , długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 26mm , okienkowe , atraumatyczne, wielofunkcyjne ,trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy , rączka / z zamkiem- 1 szt. . Kleszczyki chwytające typu" Claw"-zęby 2x3, średnica 10mm, długość 330 mm , długość ramion końcówki chwytającej 45mm,trzyczęściowe ( wkład, tubus, uchwyt) , składane na zasadzie szybkozłącza ( brak gwintów) , bezskokowy obrót narzędzia o 360 st , pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu , rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy , raczka / z zamkiem – 1 szt. Kabel bipolarny do narzędzi , 2- wtykowy o rozstawie 28,58mm, długość 3,5mm, do diatermii UES-40,ESG-400,Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd.- 1 szt. / Wieża laparoskopowa HD- LAPAROSKOP / Procesor wideo – 1 szt / - System HDTV 1920x1080. / Wyjścia analogowe RGB, Y/C, / Wyjścia cyfrowe min. HDSDI, SDI, DVI Współpraca z głowicami kamer HDTV 3CCD oraz / z wideoendoskopami (typu cystoskop, URS, wideoendoskop laryngologiczny etc.) HD lub SD z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną (również wideolaparoskopami multi-CCD oraz HD o zmiennym kącie patrzenia). Archiwizacja obrazów za pomocą przycisku na głowicy kamery lub wideoendoskopu na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla 20 użytkowników. Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym sterownika Polski język menu. Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła (przez kabel komunikacyjny) celem automatycznego dostosowania parametrów obrazu oraz efektywnego i ekonomicznego użycia przewodników obrazu i światła Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora, wideolaparoskopu, głowicy kamery Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu (np. wideocystoskop, wideolaryngoskop) dla rożnych użytkowników lub specjalności Zoom cyfrowy. Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników. / Możliwość zapisania danych dla min. 30 pacjentów. Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego. Kompatybilny / z technologią optyczno – cyfrową pozwalającą na obrazowanie w wąskim paśmie światła (gdzie wycinane jest pasmo czerwone w widmie światła białego dla lepszego uwidocznienia struktur naczyń krwionośnych np. / w badaniu endometriozy, laryngoskopii, cystoskopii). Przewód sygnałowy do jakości HD 1080 w komplecie. / Źródło światła Xenon o mocy 300 Watt.- 1 szt / Możliwość sterowania źródłem światła (on/stby) z przycisków funkcyjnych głowicy kamery lub wideolaparoskopu. Automatyczna regulacja jasności światła (komunikacja ze sterownikiem kamery za pomocą kabla celem dostosowania parametrów, efektywnego i ekonomicznego użycia przewodników) Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej. Miernik czasu pracy żarówki min 500h. Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego dla lepszego uwidocznienia struktur naczyń krwionośnych dla lepszego rozpoznania unaczynienia np. w diagnostyce endometriozy, laryngoskopii, diagnostyce pęcherza moczowego. Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego. / Głowica kamery- 1 szt : / HD 16:9, zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami , 3 programowalne przyciski do obsługi sterownika obrazu , autoclawowalna , połączenie z optyką typu okular. / Światłowód- 2 szt : / dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, waga 323 g; / obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania; konstrukcja bezpośrednio zgodna z trybem NBI w dedykowanych źródłach światła. / Optyka- 2 szt : / średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery; / W zestawie kontener do sterylizacji. / Urządzenie przechwytujące audio/wideo- 1 szt : / AverMedia Game Capture HD II. / Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania- 1 szt . / Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min. Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki). Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddychania na panelu przednim urządzenia. Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia. / Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia. Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia. Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg. Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego. Dreny / i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania 1 szt; 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia. Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego. Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną. / Przewód do podłączenia CO2 / Monitor 32" LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 / Wózek endoskopowy / Ramię na monitor 32" do wózka / Wieszka 4-miejscowy na płyny / Uchwyt na butlę CO2 ,do wózka o średnicy maks. 205Mm / DODATKOWE WYMAGANIA / - gwarancja - min. 24 miesiące, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta					TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy

Część 2 B

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
2a / TOR WIZYJNY Z GASTROSKOPEM					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Zestaw Endoskopii HDTV 1080p- TOR WIZYJNY / PROCESOR OBRAZU HDTV1080p / Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. / Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, / Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB / Wyjścia wideo standard: S-video, Composite / Wejścia HDTV: HD-SDI / Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. / Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim. / Polskie czcionki Komunikatów procesora. / Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. / Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick. / Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF. / System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. / Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. / Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów. / Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu. / Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. / 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła. / Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. / Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. / Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. / Możliwość współpracy z systemem ENDOBASE. / Źródło światła Lampa / Ksenon 300 Watt. / Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. / Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej / Automatyczna regulacja mocy światła. / Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni. / Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. / Insuflacja powietrza 0-3 stopni. / Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię. / Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. / Obsługa poprzednich wersji endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię. / MONITOR MEDYCZNY HDTV Rozdzielczość 1920x1080 px, matryca LED.Przekątna ekranu –24” / Wejścia: HD-SDI, DVI, VGA, S-VIDEO, COMPOSITE / WÓZEK ENDOSKOPOWY / Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół. / Wieszak na dwa endoskopy. / Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka. / Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. / Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń. / 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości. / Szerokość użytkowa półek: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm / Pompa WaterJet / Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu. / Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego. / Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. / Regulacja mocy przepływu – 9 stopni / Maksymalny przepływ 750 ml/min. / Pojemnik na wodę 2 l / Wideogastroskop HDTV1080p / Obrazowanie w standardzie HDTV1080p / Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. / Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm / Kanał roboczy – 2,8 mm / Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm / Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o / Pole widzenia – min. 140o / Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 / Długość sondy roboczej – 1030 mm / Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. / Typ konektora – jednogniazdowy / Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo. / Pełna współpraca z systemem Endobaza. / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 24 miesiące, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Cześć 2 B

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
2b / MYJKA ENDOSKOPOWA Z OPROGRAMOWANIEM					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy oparta na glutaraldechydzie / Produkt fabrycznie nowy. / Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów – zgodny z wymogami NFZ. / Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu. / Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim. / Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. / Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych. / System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów / Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych. / Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. / Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów: / Test Szczelności trwający przez cały proces. / Charakterystyka ciśnienia procesu: / -na początku procesu 285 mbar, / -w trakcie procesu 150 mbar / -zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar. / Dezynfekcja: / - czas kontaktu: 5 min , , temperatura: 57°, pobór płynu: dezynfektant 126 / Suszenie: / - czas kontaktu: 3 min, temperatura: 57° / Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów. / Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV. / Automatyczna samodezynfekcja myjni. / Zasilanie prądem trójfazowym. / Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej. / Obudowa komory ze stali kwasoodpornej. / Myjnia wyposażona w system monitorująco-raportującym ENDOSKAN. / Możliwość współpracy z systemem archiwizującym ENDOALPHA Documentation. / Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit). / Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. / Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883. / Gwarancja 24 miesiące. / Przeglądy techniczne raz na rok lub co 2000 rbh. / OPROGRAMOWANIE: / System archiwizacji badań endoskopowych, monitorowania: mycia i dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów. / Terminarz do prowadzenia zapisów badań. / System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL. / Możliwość podłączenia do systemów szpitalnych w systemie DICOM, DICOM Worklist i HL-7. / Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD. / Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej. / Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego. / Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT. / Zestawienie statystyczne: rodzaje badań, ilości schorzeń, instytucji kierujących. / Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu. / Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop. / Interface w jęz. polskim. / Komunikacja z automatycznymi myjniami endoskopowymi ETD 3,ETD4. / Pobieranie informacji i komunikacja z szafami do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów / w celu kontrolowania stanu dezynfekcji i czystości mikrobiologicznej endoskopu.System kontroli dostępu do systemu oparty o karty RfiD. / Kompatybilny komputer PC wraz z systemem UPS. / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 24 miesiące, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Łączny koszt brutto w części 2 zamówienia stanowi suma pozycji / 2a + 2b	…..................................................................................................................................................... / Słownie: …...................................................................................................................................... / ….....................................................................................................................................................

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy

Część 3

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
APARAT DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Hemofiltracja (CVVH) / Wolna ultrafiltracja (SCUF) / Hemodializa (CVVHD) / Hemodiafiltracja (CVVHDF) / Wysokoobjętościowa hemodiafiltracja (HV-CVVH) / Plazmafereza (PF) / Hemoperfuzja (HP) / Hemodializa i hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową. / Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej na aparacie. / Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu. / Komunikacja w języku polskim na ekranie. / Pomoc kontekstowa. / Zasilanie awaryjne na minimum 15 min. / Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml. / -System bilansujący - grawimetryczny (wagowy) / -Dokładność ważenia – 1 g / -Minimum wagi: substytutu, dializatu, filtratu. / -Minimum 4 pompy do przepływu krwi, dializatu, substytutu, filtratu / -Pobór dializatu z 4 worków po 5 l jednocześnie / -Wydajność pompy krwi 10 - 500 ml/min. / -Pomiary ciśnień dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu / -2 zintegrowane podgrzewacze płynów : substytutu i dializatu / -Zakres regulacji temperatury substytutu/dializatu dla oferowanych przepływów (35 – 39)oC. / -Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów. / -Detektor przecieku krwi. / -2 niezależne detektory powietrza. / -Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety. / -Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego. / -2 pułapki powietrza: przed i za hemofiltrem. / -Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu – niezależnie. / -Instrukcja obsługi w języku polskim. / DODATKOWE WYMAGANIA / - gwarancja - min. 36 miesięcy, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy

Część 4 D

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
KOLONOSKOP					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Wideokolonoskop HDTV1080p / 1.Obrazowanie w standardzie HDTV1080p2.Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. / 3.Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm / 4.Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm / 5.Kanał roboczy – 3,7 mm / 6.Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm6.Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o / 7.Pole widzenia – 140o / 8.Kanał irygacyjny Water Jet / 9.Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 / 10.Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu / 11.Długość sondy roboczej – 1680 mm / 12.Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 24 miesiące, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy

Część 5 E

Przedmiot zamówienia		Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
DIATERMIA					1	Kwota brutto: ……………………………………………
	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI						WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE / (niepotrzebne skreślić)

	Lp. Opis parametru Parametr wymagany / Dane techniczne / 1 Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. TAK / 2 Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. TAK / 3 Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% TAK / 4 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. TAK / 5 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. TAK / 6 Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. TAK / 7 Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. TAK / 8 Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. TAK / 9 Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. TAK / 10 Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” TAK / 11 Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna TAK / 12 Komunikacja w języku polskim. TAK / 13 System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. TAK / 14 Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. TAK / 15 Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: / 1 dla narzędzi argonowych / 1 dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. TAK / 16 Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia). TAK / 17 Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. TAK / 18 Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. TAK / 19 Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. TAK / 20 Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. TAK / 21 Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. TAK / 22 Instrukcja w języku polskim. TAK / PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA / 1 Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. TAK / 2 Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia TAK / 3 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. TAK / 4 Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. TAK / 5 Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. TAK / 6 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. TAK / 7 Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. TAK / 8 Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych TAK / 9 Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej TAK / 10 Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W TAK / 11 Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna TAK / 12 Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. TAK / 13 Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. TAK / 14 Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. TAK / 15 Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. TAK / 16 Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. TAK / 17 Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. TAK / 18 Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem TAK / WYPOSAŻENIE / 1 Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. TAK / 2 Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt. TAK / 3 Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. TAK / 4 Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. TAK / 5 Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 2 szt. TAK / 6 Wielorazowy kabel monopolarny do podłączenia narzędzi endoskopowych dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. TAK / DODATKOWE WYMAGANIA / gwarancja min. 36 miesięcy, / czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. / w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, / Gwarancja obejmuje wszystkie części. / Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. / Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. / Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji / Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer / o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej / z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub / e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) / Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta						TAK	TAK/NIE

Zamawiający informuje, że powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdza również, że zobowiązuje się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczący obsługi zaoferowanego produktu. Instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia winien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia.
Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
Miejscowośc i data:……………….. / ………………………………… / podpis uprawnionego przedstawiciela / wykonawcy