ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH

Nazwa i typ urządzenia : 		(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2016 
Producent: 				(wypełnić)

| Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 1 A do SIWZ z dnia 28 grudnia 2016 r. – Część 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Producent (pełna nazwa, adres) | Nazwa handlowa | Model/typ/ numer katalogowy | Ilość | Wartość brutto |
| ULTRASONOGRAF DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH |  |  |  | 1 |  |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości graniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie warunku i podać wartość liczbową wymaganego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| 2. | Ciężar aparatu max. 140 kg | TAK |  |
| 3. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 19". | TAK |  |
| 4. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 7. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 400.000 kanałów przetwarzania. | TAK |  |
| 8. | Dynamika systemu, min. 260 dB | TAK |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,5-16 MHz. | TAK |  |
| 10. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3. | TAK |  |
| 11. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 3500. | TAK |  |
| 12. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 90 s | TAK |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 1. | B-mode. | TAK |  |
| 2. | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 30,0 cm. | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 6. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | TAK, opisać |  |
| 9. | M-mode | TAK |  |
| 10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK |  |
| 12. | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 13. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 14. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 15. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 16. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 18. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 1. | Obrazowanie 3D/4D z oferowanych głowic objętościowych | TAK |  |
| 2. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK |  |
| 3. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000 | TAK |  |
| 4. | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK |  |
| 5. | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 100 | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
| 8. | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek. | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min.PI, RI, HR). | TAK |  |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar NT oraz IT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | TAK |  |
| 6. | Automatyczny pomiar BPD i HC,FL na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |
| 7. | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości).. | TAK |  |
| 8. | Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |
| 9. | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
| 10. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |
| 11. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział minimum 2,5 – 5,0 MHz. | TAK |  |
| 2. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| B. | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział minimum 4,0-9,0 MHz | TAK, podać |  |
| 2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | TAK |  |
| 4. | Ilość elementów min 192 kryształy | TAK |  |
| 5. | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | TAK |  |
| V. ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |
| 7. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, VGA, DVI (HDMI). | TAK |  |
| 8. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 1. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D. | TAK |  |

VII. Gwarancja

|  | Gwarancja - co najmniej 2 lata (24 miesięce), czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. - w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 3dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, - Gwarancja obejmuje wszystkie części. - Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego, w następnym dniu roboczym. - Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. - Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji - Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) - możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) - możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświadczenie Wykonawcy: Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczące obsługi zaoferowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż wskazanym w SIWZ terminie realizacji umowy. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość i data:………………... …………………………………. podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. |