| Specyfikacja Techniczna – Załacznik nr 1 C do SIWZ z dnia 28 grudnia 2016 r. – Część 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Producent (pełna nazwa, adres) | Nazwa handlowa | Model/typ/ numer katalogowy | Ilość | Wartość brutto |
| Echokardiograf |  |  |  | 1 |  |

| Lp. | Opis wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych | Wartość wymagana graniczna | Oferowane warunki: (spełnia/ nie spełnia) tak(podać)/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I Ogólne |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 2 | Lekki, mobilny aparat na kołach. | TAK |  |
| 3 | Ciężar aparatu max. 75 kg | TAK |  |
| 4 | Maksymalna szerokość ≤ 60cm | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
| 6 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK |  |
| 7 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD Minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli | TAK |  |
| 8 | Minimalna przekątna 17” | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
| 10 | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |
| 11 | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
| 12 | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
| 13 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-13 MHz | TAK/PODAĆ |  |
| 14 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 15 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 730 | TAK/PODAĆ |  |
| 16 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler ≥ 200 | TAK/PODAĆ |  |
| 17 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
| 18 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x | TAK/PODAĆ |  |
| 19 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x | TAK/PODAĆ |  |
| 20 | Ilość niezależnych, równoważnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3 | TAK/PODAĆ |  |
| 21 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera cw | TAK |  |
| II. Głowice |  |  |  |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy ≥ 180 | TAK |  |
| 3 | Głębokość obrazowania ≥ 29 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie | TAK |  |
| 7 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości) | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 4,0 – 10,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) | TAK |  |
| 9 | Szerokość pola obrazowania 45 mm±5% | TAK |  |
| 10 | Możliwość pochylenia wiązki ultradźwiękowej dopplera pw i kolorowego dopplera o minimum ± 20º | TAK |  |
| 11 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (np. SonoCT) | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) | TAK |  |
| III. Tryby obrazowania |  |  |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
| 2 | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
| 3 | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK |  |
| 6 | 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 7 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci | TAK |  |
| 8 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 9 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| 10 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s | TAK /PODAĆ |  |
| 11 | Zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 90° | TAK /PODAĆ |  |
| 12 | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział 1 – 14 mm | TAK /PODAĆ |  |
| 13 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | TAK |  |
| 14 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| 15 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 16 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12 m/s | TAK /PODAĆ |  |
| 17 | Kolor doppler | TAK |  |
| 18 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) ≥ ±2,75 m/s | TAK /PODAĆ |  |
| 19 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK |  |
| 20 | Power doppler | TAK |  |
| 21 | Tkankowy doppler spektralny | TAK |  |
| 22 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 23 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK/OPISAĆ |  |
| 24 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
| 25 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler | TAK |  |
| 26 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
| 27 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| IV. Archiwizacja |  |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥ 5000 obrazów 2D | TAK |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 100 GB | TAK /PODAĆ POJEMNOŚĆ DYSKU |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R i DVD w formatach JPEG, AVI, DICOM, | TAK |  |
| 5 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK |  |
| 6 | Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznego twardego dysku (z przodu aparatu) | TAK |  |
| 7 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań | TAK |  |
| V. Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK /PODAĆ |  |
| 2 | Pomiary kardiologiczne •w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO •w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK /PODAĆ |  |
| 3 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego •kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E/E’ •naczyniowe: PS. ED, PI, RI | TAK/WYMIENIĆ |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum promień i ERO | TAK/WYMIENIĆ |  |
| 6 | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 7 | Raport z badania naczyniowego | TAK |  |
| 8 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
| 1 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznego oblicznia IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze. | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 4 | Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji | TAK |  |
| 5 | Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz | TAK |  |
| 6 | Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK |  |
| 7 | Wynik w formie „oko byka” | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) do analiza odkształcenia podłużnego – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybu np. VVI (Vector Velocity Imaging) | TAK |  |
| 9 | Głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK /PODAĆ |  |
| VI G W A R A N C J A | Gwarancja - co najmniej 2 lata (24 miesięce), czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. - w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 3dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, - Gwarancja obejmuje wszystkie części. - Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego, w następnym dniu roboczym. - Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. - Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji - Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) - możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) - możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK |  |

| Oświadczenie Wykonawcy: Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczące obsługi zaoferowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż wskazanym w SIWZ terminie realizacji umowy. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość i data:………………... …………………………………. podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. |