## Arkusz1
				Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

	Pakiet nr 1

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gazowa Linia Pomiarowa: / - materiał PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN) / - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; / - długość 300 cm, / - średnica wewnętrzna 1,2mm, / - średnica zewnętrzna 2,8mm, / - grubość ścianki 0,8mm, / - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, / - bezlateksowa, / - czysta mikrobiologicznie.	szt.	20	30
2.	Filtr bakteryjno.-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 53-77, skuteczność filtracji bakt>99,9999%, skuteczność filtracji wir. >99,999%, opór przepływu 30 l /min 5 mmH2O, 60 l/min 15mmH2O, 90 l/min 29mmH2O, powierzchnia filtracyjna 25cm2, waga filtra 24-25g.	szt.	840	1200
3.	Filtr oddechowy wirusowo - bakteryjny z wkładem hydrofobowym jednorazowego użytku sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką obudowa przeźroczysta )	szt.	210	300
4.	Obwód oddechowy prosty dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania czysty mikrobiologicznie, wykonany z PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o srednicy 22mm, złącza 22mmF, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock	szt.	70	100
5.	Obwod oddechowy gładki wewnetrznie z gałęzią, workiem i maską dla dorosłych czysty mikrobiologicznie wykonany z PCV (polichlorku winylu) Rury gładkie wewnetrznie dł. 180 cm o srednicy 22 mm, złącza miękkie typu "soft" 22 mm F. Trzecia rura (gałąź) dł. 90cm, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock. Złączka prosta 22 mmM. Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Maska anestetyczna	szt.	84	120
6.	Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny celulozowy wkład , port do podawania tlenu	szt	70	100
7.	Wapno sodowane zmieniające kolor z białego na fioletowy do zastosowań medycznych w zamknietych układach anestezjolgicznych	op.	6	8
8.	Maski krtaniowe, rozmiar 3 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 30 - 50) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	84	120
9.	Maski krtaniowe, rozmiar 4 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 50 - 70) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	120	170
10.	Maski krtaniowe, rozmiar 5 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 70 - 100) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	32	45
	RAZEM

	Pakiet nr 2

	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Worek samoprzylepny jednoczęściowy pediatryczny, przylepiec składający się z 3 hydrokoloidów, przeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony fizeliną z filtrem	szt.		50
2.	Worek do kolostomii, jednoczęściowy, otwarty, przeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony włókniną hydrofobową	szt.		100
3.	Worek do kolostomii, jednoczęściowy, otwarty, nieprzeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony włókniną hydrofobową	szt.		150
4.	Worek jednoczęściowy otwarty samoprzylepny przezroczysty, z wydajnym filtrem węglowym.Przylepiec na stałe przytwierdzony do worka, wykonany z materiału stomahesive zbudowanego z 3 różnych hydrokoloidów, posiadający właściwości gojące i ochronne Od strony ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej, zakończony szczelnym rzepem, nie pochłaniającym zapachów oraz kieszonka do której można schować odpływ.	szt.		150
5.	Worek urostomijny (z karnikiem) przezroczysty samoprzylepny od strony ciała pokryty delikatną flizeliną, a druha strona worka wykonan z przezroczystej folii. / Wyposażony w niewielki kranik, umieszczony na dole, zabezpieczający przed przeciekaniem, przymocowaną do worka plastikową zatyczką. / Wyposażony w wewnętrze antyzwrotne zastawki, które uniemożliwiają cofanie moczu	szt.		40
6.	Płytka do formowania palcami, posiadająca właściwości gojące i ochronne, cześć płytki znajdująca się wewnątrz pierścienia Wykonana w technologii plastycznej. Dzięki czemu otwór można łatwo formować palcami, bez użycia nożyczek. Płytkę możemy nosić kilka dni, zmieniamy worek.	szt.		10
7.	Worek ileostomijny przezroczysty. Od ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej, zakończony szczelnym rzepem, nie pochłaniającym zapachów, oraz kieszonka do której można schować odpływ.	szt.		20
	RAZEM

	Pakiet nr 3

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu. Pojemność 1,5l i 2,5l . Wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników.	szt	220	320

	Pakiet nr 4

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Ci-ca Dialysate K2 5000ml 2 szt / op.	szt.	840	1200
2	Natrium Citricum 4% 1500 ml 4 szt./op	szt	240	340
3	Kaseta Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD	szt.	30	40
4	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 15cm Silicone	szt.	12	18
5	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 24cm Silicone	szt.	25	35
6	Worek filtratu	szt.	35	50
7	Igły spike 100 szt /opak.	op	1	1
8	Rozdzielacz 2 x 4	szt	42	60
	RAZEM

	Pakiet nr 5

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Kompletne zestawy do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10- 20/24 Fr . Cewnik endoskopowy 8/10 Fr jelitowy zakładany po prowadniku dł. 260 cm, śr. 0.035" przez kanał roboczy / cewnik endoskopowy 20/24 Fr zakładany metodą ciągnięcia bądź pchania do wyboru.	szt.	18	24
	RAZEM

	Pakiet nr 6

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 15 butelek)	op	7	10
2.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 20 butelek)	op	3	5